ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ

- Να είναι καινούριο, αμεταχείριστο και σύγχρονης τεχνολογίας και μικρού όγκου και βάρους (<300 gr).

- Να είναι φορητό ψηφιακό παλμικό οξύμετρο χειρός που να εμφανίζει αριθμητικές τιμές για τον κορεσμό οξυγόνου του αίματος (%SpO2) και τη συχνότητα του σφυγμού.

- Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τουλάχιστον 24 συνεχείς ώρες μέχρι εξάντλησης των μπαταριών. Να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί και με απλές αλκαλικές μπαταρίες.

- Να έχει εύρος μετρήσεως:

- SpO2: 1  – 100%

- BPM: 30 – 290/min.

- Να έχει ικανότητα ανάλυσης (resolution):

  - 1% SpO2

  - 1 BPM.

- Να έχει ενδείξεις, ενδεικτικές λυχνίες και διακόπτες:

  - Ένδειξη SpO2

  - Διακόπτης ή κομβίο On/Off

  - Ένδειξη ποιότητας και συχνότητας σφυγμού

  - Υποδοχή αισθητήρα παλμικού οξύμετρου

  - Διακόπτης ή κομβίο εναλλαγής επιλογών

  - Ενδεικτική λυχνία χαμηλής μπαταρίας

- Οι τιμές κορεσμού του οξυγόνου και οι συχνότητες σφυγμού να παρουσιάζονται με φωτεινές ψηφιακές ενδείξεις σε ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων.

- Να διαθέτει συναγερμούς με προκαθορισμένα όρια, για SpO2 και BPM με οπτική και ακουστική ένδειξη. Να διαθέτει δυνατότητα σίγασης των συναγερμών.

- Για κάθε σφυγμό που ανιχνεύεται, να υπάρχει στην οθόνη ένδειξη της ποιότητάς του.

- Τυχόν αποσύνδεση ή δυσλειτουργία του αισθητήρα να επισημαίνεται με ένδειξη στην οθόνη υγρών φωτεινών ενδείξεων.

- Όταν δεν λαμβάνονται επαρκή σήματα σφυγμού, οι αριθμητικές τιμές του SpO2 ή/και της συχνότητας σφυγμού να αντικαθίστανται από παύλες.

- Να υπάρχει ένδειξη χαμηλής και πολύ χαμηλής στάθμης μπαταρίας.

- Να συνοδεύεται από αισθητήρα ενηλίκων.

- Το καλώδιο του αισθητήρα να είναι μεγάλου μήκους και τουλάχιστον 1 m.

- Να είναι δυνατή η προμήθεια ανταλλακτικών αισθητήρων μόνο, εφόσον αυτό χρειαστεί.

- Να περιλαμβάνεται προστατευτική ελαστική θήκη και η βάση φόρτισης του οξύμετρου.

- Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται απαραίτητα από τα prospectus του οίκου κατασκευής.

- Να πληροί τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

- Να σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.

- Να έχει ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα έτη.