ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Καθετήρες από  σιλικόνη 2way με μπαλόνι, διαφανείς, με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης. Διαθέτει άκρο με κεντρική οπή και δύο πλευρικές.

Χαρακτηριστικά

•  βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, με χρωματική κωδικοποίηση

• ακτινοσκιερό άκρο (για τα μεγέθη 14 εως 20ch)

• ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα

•  μηκος 41cm, μπαλόνι 8ch- 3ml,10ch – 5ml, 12-20ch10ml

•  σε ατομική  διπλή συσκευασία

•  αποστειρωμένος, μίας χρήσης

•  latex free

Κωδικοί  Είδους:

- 02-25-2160 -14ch

- 02-25-2161 – 16ch

- 02-25-2162 – 18ch

- 02-25-2163 – 20ch

- 02-25-2176 – 22ch

- 02-25-2173 – 8ch – 3ml

- 02-25-2174 – 10ch – 5ml

- 02-25-2172-12ch

Β. Καθετήρες Foley 2-way, με άκρο Tiemann από διαφανές θερμοευαίσθητο PVC με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης, κατάλληλο  για χρήση έως 5 μέρες. Ο καθετήρας  κατά την εισαγωγή  να παραμένει σταθερός για να διευκολύνει τον καθετηριασμό και στη συνέχεια με την επαφή με το σώμα λόγο της θερμότητας προσαρμόζεται άριστα στην ανατομία του ασθενούς. Να φέρουν μπαλόνι  από λατέξ με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 10ml.

Χαρακτηριστικά

- βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, με χρωματική κωδικοποίηση ανά μέγεθος

- κόκκινη γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης σε όλο το μήκος του καθετήρα

- στο άκρο του αυλού παροχέτευσης να αναγράφονται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής, τα ml πλήρωσης του μπαλονιού

- διαστάσεις 12Ch έως 22Ch και μήκος 42cm

σε ατομική  διπλή συσκευασία, αποστειρωμένος, μίας χρήσης

Κωδικοί  Είδους:

- 02-25-2141 – 12ch

- 02-25-2142 – 14ch

- 02-25-2143 – 16ch

- 02-25-2144 – 18ch

- 02-25-2145 – 20ch

- 02-25-2146 – 22ch

Γ. Καθετήρες νεφροστομίας με μπαλόνι 100% σιλικόνης 2-way διάφανο, με κεντρική οπή για τη διέλευση σύρματος έως 0,038 " κυλινδρικού άκρου

Στο σετ να περιλαμβάνεται μεταλλικός οδηγός   με οπή στο εσωτερικό του.

Χαρακτηριστικά

- βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα Luer και Luer-lock με χρωματική κωδικοποίηση

- ακτινοσκιερό άκρο και γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης κατά μήκος του σώματος του καθετήρα

- επικάλυψη υδρογέλης στα πρώτα 5cm

- 2 οπές αποστράγγισης μπροστά και 2 πίσω από το μπαλόνι

- εκατοστιαία διαβάθμιση, μήκους 23cm

- στο άκρο του αυλού παροχέτευσης αναγράφονται το μέγεθος και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού

- σε ατομική  διπλή συσκευασία, αποστειρωμένος, μίας χρήσης, latex free

Να διατίθεται σε διαστάσεις 12 εως 24ch

Κωδικοί  Είδους:

- 02-25-2165 – 12ch

- 02-25-2166 – 14ch

- 02-25-2167 – 16ch

- 02-25-2168 – 18ch

- 02-25-2169– 20ch

- 02-25-2170 – 22ch

- 02-25-2171 -24ch

Δ. Ουροσυλλέκτης 4lt για προστατεκτομές, κλειστού κυκλώματος αποστράγγισης ούρων,  για έκπλυσης της ουροδόχου κύστης.

Χαρακτηριστικά

• ραβδωτό universal συνδετικό για όλα τα μεγέθη καθετήρων με προστατευτικό πώμα

• θύρα δειγματοληψίας needle-free

• σταγονομετρικό θάλαμο με βαλβίδα μη παλινδρόμησης

• εξαερισμός, στο σάκο (από υδρόφοβη και ελαιοφοβική μεμβράνη μη διαπερατή στα βακτήρια)

• διαβαθμισμένος ανά 100ml (στα πρώτα 100 ανά 25 ml) από ανθεκτικό υπο-αλλεργικό υλικό με ενισχυμένη διπλή συρραφή.

• σωλήνα σύνδεσης καθετήρα μήκους 120cm, με πουάρ δημιουργίας αρνητικής πίεσης με μεγάλη εσωτερική διάμετρο, εύκαμπτος ανθεκτικό στην κάμψη, με δύο διακόπτες  ροής(ένας πριν και ένας μετά το πουρά) και clip στερέωσης,

• κάνουλα εκκένωσης με διακόπτη ροής για χειρισμό με το ένα χέρι με βαλβίδα t-tap

• ειδική εγκοπή για στερέωση της κάνουλας εκκένωσης

• σύστημα ανάρτησης πλαστικό για την κλίνη(κρεμάστρα) και με κορδόνι για την ζώνη

• από ανθεκτικό υπο-αλλεργικό υλικό με ενισχυμένη διπλή συρραφή

-σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένο, μίας χρήσης, latex free

22. Κωδικός Είδους: 02-25-2164

Ε. Ουρητηρικα Τumour stents με 2 pigtail, με υδρόφιλη επικάλυψη hydrogel  με ενισχυμένο το ευθύγραμμο τμήμα με μεταλλικό πλέγμα με ακτινοσκιερό σώμα από πολυουρεθάνη, μακράς παραμονής (έως 12 μήνες)  με εκατοστιαία διαβάθμιση. Να διαθέτουν σταθερή αγκιστρωτή άρθρωση τύπου DD, ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η ακούσια αποσύνδεσή του και να μην διογκώνεται το σημείο σύνδεσης διατηρώντας σταθερή τη διάμετρος του καθετήρα. Ο προωθητής να αποσυνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την απομάκρυνση του οδηγού σύρματος (να μην συνοδεύεται από εξτρά οδηγό με βιδωτό κούμπωμα για τη σταθεροποίηση του συστήματος).

Να συνοδεύονται από εύκαμπτο οδηγό σύρμα, με ένδειξη για το σημείο αποσύνδεσης, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη PTFE και με επιπλέον μετακινούμενο πυρήνα.

Το σετ περιλαμβάνει:

- εισαγωγέα-προωθητή από πολυουρεθάνη, κίτρινου χρώματος, μήκους 45cm

- εύκαμπτο οδηγό σύρμα μήκους 100cm στα σετ με κυλινδρικό κλειστό  άκρο και μήκους 150cm στα σετ με άκρο με ανοικτό άκρο

- 2 κλιπ/σφιγκτήρες σταθεροποίησης

- Διαθέσιμο με ανοικτό-ανοικτό  ή ανοικτό κλειστό άκρο και διαστάσεις 4.8/6/7/8/9ch και μήκος 22 έως 28cm

- αποστειρωμένα, σε ατομική διπλή συσκευασία, latex free.

- Κωδικός Είδους: 02-25-2051

ΣΤ. Ουρητηρικά stent με 1 pigtail μήκους 90cm με ακτινοσκιερό σώμα από πολυουρεθάνη μαλακής σύστασης μακράς παραμονής (έως 12 μήνες) με λεπτά τοιχώματα, με εκατοστιαία διαβάθμιση. Το πυελικό άκρο να είναι κωνικό και να επιτρέπει στο οδηγό σύρμα να φτάνει μέχρι το άκρο του pig-tail για να μην τσακίζει κατά την τοποθέτηση. Να συνοδεύονται από εύκαμπτο οδηγό σύρμα, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη PTFE μήκους 150cm, με ένα εύκαμπτο άκρο ασφαλείας και ένα άκαμπτο για υποβοήθηση της διέλευσης του καθετήρα σε δύσκολες περιπτώσεις. Επιπρόσθετα να διαθέτουν στο σήμανση για την αναγνώριση του σχηματισμού του pig-tail κατά τη μετακίνηση του. Διαθέσιμο με ανοικτό ή κλειστό άκρο και διαστάσεις 4.8/6/7/8/9ch 0 αποστειρωμένα, σε ατομική διπλή συσκευασία, latex free.

- Κωδικός Είδους: 02-25-2115

Ζ. Καθετήρας ουροδόχου κύστης Tiemann σιλικοναριμένος από διαφανές PVC με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης, κατάλληλο  για βραχυπρόθεσμη  χρήση. Το άκρο του καθετήρα είναι άσηπτο και ενισχυμένο για ευκολία κατά την εισαγωγής  και διαθέτει δύο πλευρικές οπές.

Σε ατομική συσκευασία με χρωματική κωδικοποίηση στο άκρο του καθετήρα, αποστειρωμένος, μίας χρήσης.

Κωδικοί  Είδους:

- 02-25-0638

- 02-25-1531

- 02-25-1532

- 02-25-1535

- 02-25-1533

Η. ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ για ενδοσκοπικές επεμβάσεις και για καθετηριασμό της ουρήθρας.

• προγεμισμένη συσκευασία, σχήματος ακορντεόν με τραυματικό άκρο 
• Περιεκτικότητα  12,5(gr)
• Free of parabens
• αποστειρωμένο, μίας χρήσης

- Κωδικός Είδους: 02-25-2250

Θ. Καθετήρες Foley 2-way, από 100% σιλικόνη (nelaton) διαφανείς, με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης, κατάλληλο για χρήση έως 12 εβδομάδες. Φέρουν μπαλόνι με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 10ml. Το άκρο του καθετήρα είναι ενισχυμένο για ευκολία εισαγωγής με πλευρικές αντικριστές οπές. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται προγεμισμένη σύριγγα 10ml με αποστειρωμένο διάλυμα γλυκερίνης 10% για την πλήρωση του μπαλονιού με ακρίβεια και χωρίς κίνδυνο υπέρ- ή υπο-πλήρωσης (το διάλυμα γλυκερίνης έχει την ιδιότητα να παραμένει στο μπαλόνι χωρίς να διαφεύγει προς την κύστη).

Χαρακτηριστικά

- βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, με χρωματική κωδικοποίηση

- τύπος άκρου κυλινδρικό

- ακτινοσκιερό άκρο και γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης κατά μήκος του καθετήρα

- επιφάνεια που παρεμποδίζει την επικάθιση αλάτων

- στο άκρο του αυλού παροχέτευσης αναγράφονται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού

- ασφαλές και εύκολο στην εισαγωγή

- δύο αυτοκόλλητες ετικέτες στοιχείων

- σε ατομική  διπλή συσκευασία, αποστειρωμένος, μίας χρήσης, latex free

- Κωδικός Είδους: 02-25-2248

Ι. Καθετήρες Foley 2-way, από 100% σιλικόνη (Αντρικός – tiemann) διαφανείς, με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης, κατάλληλο για χρήση έως 12 εβδομάδες. Φέρουν μπαλόνι με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 10ml. Το άκρο του καθετήρα είναι ενισχυμένο για ευκολία εισαγωγής με πλευρικές αντικριστές οπές. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται προγεμισμένη σύριγγα 10ml με αποστειρωμένο διάλυμα γλυκερίνης 10% για την πλήρωση του μπαλονιού με ακρίβεια και χωρίς κίνδυνο υπέρ- ή υπο-πλήρωσης (το διάλυμα γλυκερίνης έχει την ιδιότητα να παραμένει στο μπαλόνι χωρίς να διαφεύγει προς την κύστη).

Χαρακτηριστικά

- βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, με χρωματική κωδικοποίηση

- τύπος άκρου Tiemann

- ακτινοσκιερό άκρο και γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης κατά μήκος του καθετήρα

- επιφάνεια που παρεμποδίζει την επικάθιση αλάτων

- στο άκρο του αυλού παροχέτευσης αναγράφονται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού

- ασφαλές και εύκολο στην εισαγωγή

- δύο αυτοκόλλητες ετικέτες στοιχείων

- σε ατομική  διπλή συσκευασία

- αποστειρωμένος, μίας χρήσης, latex free

- Κωδικός Είδους: 02-25-2249

ΙΑ.  Foley 2-way, Tiemann από 100% σιλικόνη διαφανείς, με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης κατάλληλο για χρήση εως 6 εβδομάδες. Να φέρουν μπαλόνι με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 10ml και μήκους 41cm. Το άκρο του καθετήρα είναι ενισχυμένο για ευκολία εισαγωγής με μια ευρεία οπή στην ραχιαία όψη.

Να διαθέτει βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, με χρωματική κωδικοποίηση, ακτινοσκιερό άκρο και γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης κατά μήκος του καθετήρα, στο άκρο του αυλού παροχέτευσης αναγράφονται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού.

Σε ατομική  διπλή συσκευασία - αποστειρωμένος, μίας χρήσης - latex free

Κωδικοί  Είδους:

- 02-25-2180 – 8ch - παιδιατρικές

- 02-25-2181 – 10ch -παιδιατρικές

- 02-25-0659 -12ch

- 02-25-1703 – 14ch

ΙΒ. Σκληρός καθετήρας από πολυουρεθάνη για στενώσεις

Καθετήρες Foley 2-way, από διαφανές πολυουρεθάνη με ανθεκτικά τοιχώματα για αντιμετώπιση ουρηθρικών στενωμάτων με άκρο τύπου Tiemann. Να φέρουν μπαλόνι  από σιλικοναρισμένο λατέξ με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 3-5ml.

Χαρακτηριστικά

 βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock

 στο άκρο του αυλού παροχέτευσης να αναγράφονται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού

 διαστάσεις 6 έως 12Ch και μήκος 40cm

σε ατομική  διπλή συσκευασία, αποστειρωμένος, μίας χρήσης

Κωδικοί  Είδους:

- 02-25-2251 – 6ch

- 02-25-2253 - 8ch

- 02-25-2255 – 10ch

- 02-25-2257 – 12ch

ΙΓ. Πώμα για 3 way foley.(ανοίγει και κλείνει για να γίνονται οι πλύσεις και αποφυγή μικροβίων

Η βαλβίδα-πώμα καθετήρα  με μοχλό- βρυσάκι που είναι συνδέεται στη χοάνη του καθετήρα και επιτρέπει στην ουροδόχο κύστη να αδειάζει, μειώνοντας  τον κίνδυνο λοιμώξεων. Η χρήση της βαλβίδας δίνει μια αίσθηση κοντά στο φυσιολογική λειτουργία της ουροδόχου κύστης και δεν επιτρέπει στην κύστη να αδρανήσει.

Χαρακτηριστικά

- μοχλό χαμηλού προφίλ, εύκολο στη χρήση ακόμη και για άτομα  με περιορισμένη κινητικότητα

- αρθρωτό άκρο για σύνδεση με το καθετήρα

- αποστειρωμένο, μίας χρήσης

latex free

- Κωδικός Είδους: 02-25-2258