## Καθετήρες
Α / Α | Κωδικός Είδους | Περιγραφή | Ποσ/τα | Προδιαγραφές
1 | 02-25-2131 | ΚΑΘΕΤ.ΑΝΤΙΜΙΚΡ/ΚΟΙ(ΚΦΠ-ΥΠΟΚΛΕΙΔ./ΣΦΑΓΙΤΙΔ) 3 ΑΥΛΩΝ 7,5FR20cm | 10 | Καθετήρες αντιμικροβιακοί (ΚΦΠ- υποκλειδίου/σφαγίτιδος) τριών αυλών. Να είναι από πολυουρεθάνη και μοριακά ενοποιημένα ιόντων αργύρου (τεχνολογία AGION), τα οποία εκπέμπει βραδέως εξωτερικά και εσωτερικά για αποφυγή biofilm και στο εσωτερικό των αυλών, αντί να είναι επικαλυμμένος μόνο εξωτερικά. Να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες πλήρως σε μικρόβια και μύκητες >99,9%. Να είναι 7,5Fr σε μήκη 20 cm, με ένα αυλό οπωσδήποτε 14G για μεγάλους όγκους χορηγήσεων (63- 60ml/min αντίστοιχα). Να είναι ακτινοσκιερός, βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε σετ seldinger. Το σώμα του καθετήρα να προστατεύεται με ειδικό περίβλημα φωτοπροστασίας στη συσκευασία. Ο προωθητής του συρμάτινου οδηγού- Nitinol να είναι τύπου thumbfeed. Να είναι latex free και DEHP-free, μίας χρήσεως αποστειρωμένοι.
2 | 02-25-2221 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 2,5m | 4 | Καθετήρας οπτικής ίνας για ενδοσκοπική χειρουργική μήκους 2,5 μέτρων.Να παρέχει κυκλική εκπομπή της ενέργειας (360°) και το ακροφύσιο εφαρμογής να ενσωματώνεται στην ίνα με κόλληση και σύντηξη (fusion) προς αποφυγή σπασίματος ή μετανάστευσης. Να διατίθεται για τη χρήση της συσκευή λέιζερ μήκους κύματος 980/1470nm για εξάχνωση, συρρίκνωση και αιμόσταση των ιστών. Απαραίτητο τεχνικό φυλλάδιο συμμόρφωσης στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
3 | 02-25-1200 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΦΛΕΒΙΚΟ ΕΝΗΛ.ΤΥΜΠΑΝΟ (PORT)+ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓ.8F | 40 | Εμφυτεύσιμο port standard profile τεχνικής Seldinger σε σετ που να περιέχει: Port υβριδικής τεχνολογίας Τιτανίου και POM(Πολυοξυμεθυλένιο) για ελαχιστοποίηση του βάρους έως 7,6gr και ύψους έως 12,2mm. Να είναι δυναμικής έγχυσης έως 325psi με μέγιστη ροή έγχυσης έως 5ml/sec, συμβατό με MRI και CT και να διαθέτει οβάλ οπές συρραφής ατραυματικές. Καθετήρα βιοσυμβατικης σιλικόνης 8Fr, μήκους 60cm με συνδεδεμένη συσκευή flush, ανοιχτού άκρου, ακτινοσκιερό, βαθμονομημένο ανά εκατοστό, ΜΗ ΠΡΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ. Δακτύλιο σύνδεσης ακτινοσκιερό, συρμάτινο οδηγό 0,035΄΄/60cm τύπου J, εισαγωγεα σχιστό εξερχόμενο, βελόνη παρακέντησης 18G x 7cm, trocar για tunnel διαμέτρου 2,5mm*23cm, επιλογέα φλεβός, σύριγγα 10ml, ανθεκτικό τύμπανο τιτανίου για κυτταροτοξικά φαρμακα. Να είναι Latex και DEHP Free, μ.χ. , αποστειρωμένο.
4 | 02-25-1486 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2-ΑΥΛΩΝ 15FR/23CM | 15 | Καθετήρας αιμοκάθαρσης για μακροχρόνια χρήση (μόνιμος) διαμετρου 15Fr από καρμποθάνη με τεχνική ανάστροφης τοποθέτησης (retrograde). Να υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθεί η εξωσωματική προέκταση του καθετήρα (η οποία να είναι βιδωτή και όχι κουμπωτή) σε περίπτωση φθοράς του. Το άκρο του να είναι συμμετρικού τύπου με ανεστραμμένες την είσοδο & την έξοδο και πλαινές οπές ώστε να βελτιστοποιεί τα διανύσματα της ροής του αίματος στο άκρο του καθετήρα σε τρεις διαστάσεις και να εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση του ποσοστού ανακύκλωσης και την πιθανότητα έμφραξης του καθετήρα. Να έχει ροή 500ml/min και να εχει κλίση πιέσεων στα 210 mmHg στο φλεβικό σκέλος και 261 mm Hg στο αρτηριακό σκέλος. Οι καθετήρες να είναι διαθέσιμοι σε μήκη cuff to tip 23 cm.
5 | 02-25-1485 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2-ΑΥΛΩΝ 15FR/27CM | 10 | Καθετήρας αιμοκάθαρσης για μακροχρόνια χρήση (μόνιμος) διαμετρου 15Fr από καρμποθάνη με τεχνική ανάστροφης τοποθέτησης (retrograde). Να υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθεί η εξωσωματική προέκταση του καθετήρα (η οποία να είναι βιδωτή και όχι κουμπωτή) σε περίπτωση φθοράς του. Το άκρο του να είναι συμμετρικού τύπου με ανεστραμμένες την είσοδο & την έξοδο και πλαινές οπές ώστε να βελτιστοποιεί τα διανύσματα της ροής του αίματος στο άκρο του καθετήρα σε τρεις διαστάσεις και να εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση του ποσοστού ανακύκλωσης και την πιθανότητα έμφραξης του καθετήρα. Να έχει ροή 500ml/min να εχει κλίση πιέσεων στα 210 mmHg στο φλεβικό σκέλος και 261 mm Hg στο αρτηριακό σκέλος. Οι καθετήρες να είναι διαθέσιμοι σε μήκη cuff to tip 27cm.
6 | 02-25-1214 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡ.ΑΙΜΟΚ/ΣΗΣ 2-ΑΥΛΩΝ 12FR/16CM ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΣΚΕΛΗ | 25 | Σετ Προσωρινοί δίαυλοι Καθετήρες με ευθεία σκέλη για αιμοκάθαρση από Πολυουραιθάνη 12Fr διάμετρο και 16cm μήκος. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2 ΑΥΛΩΝ 12FR/16CM ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΣΚΕΛΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΕΥΛΥΓΙΣΤΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΚΕΛΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ, ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 20G , ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΑ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ.
7 | 02-25-1225 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡ.ΑΙΜΟΚ/ΣΗΣ 2-ΑΥΛΩΝ 12FR/20CM ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΣΚΕΛΗ | 30 | Σετ Προσωρινοί δίαυλοι Καθετήρες με ευθεία σκέλη για αιμοκάθαρση από Πολυουραιθάνη 12Fr διάμετρο και 20cm μήκος ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2 ΑΥΛΩΝ 12FR/20CM ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΣΚΕΛΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΕΥΛΥΓΙΣΤΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΚΕΛΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ, ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 20G , ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΑ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ.
8 | 02-25-1267 | ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚ. ΠΛΕΥΡ. ΥΓΡΩΝ& ΘΩΡΑK.12FR PORTEX | 25 | Να είναι εξαιρετικά ασφαλές έτσι ώστε να μειώνει στο ελάχιστο τις πιθανότητες τραυματισμού. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο επιτρέποντας την εύκολη εισαγωγή του συστήματος. Να αποτελείται από βελόνα (εισαγωγέα), ειδικό οδηγό σύρμα, σύριγγα 10ml, διαστολέα 14FR, καθετήρα 12FR, 4 way stop cock και ειδικό συνδετικό για απευθείας ένωση με billow.
9 | 02-25-0263 | ΣΕΤ ΚΕΝΤΡ.ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡ.3ΑΥΛΟΥ 7FRΜΗΚ.20cm+ΣΥΡ.Raulerson | 50 | Σετ κεντρικού φλεβικού καθετήρα τριών (3) αυλών, 7Fr, μήκους 20cm, διαμέτρων 16/18G από μαλακή ιατρική πολυουρεθάνη, ακτινοσκιερός, με ατραυματικό άκρο, διαβαθμίσεις, διακόπτες ροής και άκρα Luer Lock. Κατάλληλος για τεχνική Seldinger, το σετ περιλαμβάνει σύριγγα τύπου Raulerson για προστασία από θρόμβους, οδηγό σύρμα 0,035'' (60cm) από ανοξείδωτο ατσάλι με διπλό άκρο (J & ευθύ), ακτινοσκιερή διαβάθμιση και σύστημα προώθησης. Συνοδεύεται από διαστολέα 8.5Fr/10cm, βελόνα εισαγωγής 18G, βελόνα έγχυσης, καθετηράκι 18G με ενσωματωμένη βελόνα, νυστέρι, 3 πώματα Luer Lock, 2 πτερύγια καθήλωσης και αντάπτορα μέτρησης CVP.
10 | 02-25-1774 | ΣΕΤ ΚΕΝΤΡ.ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡ.5ΑΥΛΩΝ 9,5FR ΜΗΚ.20cm,ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ | 150 | Σετ Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα πέντε (5) αυλών, 9.5Fr, μήκους 20cm, υψηλών ροών, κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη με ελαστικό, εύκαμπτο και απόλυτα ατραυματικό άκρο που παρεκκλίνει κατά την επαφή με το αγγειακό τοίχωμα.Ο καθετήρας διαθέτει πέντε αυλούς με εσωτερικές διαμέτρους 14G, 16G, 18G, και είναι κατάλληλος για χορήγηση αίματος, λιπιδίων, αντιβιοτικών, παρεντερικής διατροφής, υγρών, καθώς και για μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης (CVP) και αιμοληψία. Το σετ τοποθέτησης κατά Seldinger περιλαμβάνει τον καθετήρα 5 αυλών, έναν επιπλέον καθετήρα 18Ga μήκους 6,35cm τοποθετημένο πάνω σε βελόνα 20Ga, συρμάτινο οδηγό μήκους 60cm με ατραυματικά άκρα (1 J-Tip και 1 ευθύ) με ειδικό σύστημα προώθησης για εύκολη εισαγωγή, σύριγγα 5cc τύπου Luer-Slip με βελόνα παρακέντησης 18Ga, αγγειακό διαστολέα, πώματα καθετήρων, σφιγκτήρες προεκτάσεων και σετ πρόσθετων πτερυγίων συρραφής.
11 | 02-25-1655 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ No16 ΜΕ ΒΑΒΛΙΔΑ | 700 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ No16 ΜΕ ΒΑΒΛΙΔΑ - Καθετήρες αναρρόφησης βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως 20cm. Καθετήρες αναρρόφησης από P.V.C., ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, λείοι, ανοικτού άκρου με διαφανή βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης με πώμα, βαθμονομημένοι Latex-free, DEHP-free. Μ.χ. αποστειρωμένοι.
12 | 02-25-1950 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡ.ΑΡΤΗΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚ.,PVC,20G | 150 | Περιφερικός φλεβικός και αρτηριακός καθετήρας 20G 45mm, αποτελούμενος από βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα και ακτινοσκιερό σωλήνα καθετήρα από πολυουρεθάνη, με σύστημα ασφαλείας και σύστημα συγκράτησης αίματος. Να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ο αρτηριακός καθετήρας να είναι εύχρηστος και εύκαμπτος με εργονομική λαβή. Να είναι εξοπλισμένος με διαφανή θάλαμο και ενσωματωμένο αδιάβροχο φίλτρο με δυνατότητα οπτικής επιβεβαίωσης για έλεγχο επιστροφής του αίματος.Να έχει λείες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες για ομαλή ροή και εύκολη εισαγωγή. Να επιτρέπει ομαλή ροή υγρών και αιμοληψιών μέσω του εσωτερικού αυλού. Να διαθέτει βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα τριπλής ατραυματικής επεξεργασίας και εξωτερικής διαμέτρου περίπου 0.7 mm. Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας της βελόνας που καλύπτει την αιχμή της βελόνας μετά την απόσυρση για την πρόληψη τρυπημάτων του επαγγελματία υγείας. Να διαθέτει μηχανισμό on/off για έλεγχο ροής - κλείσιμο του εσωτερικού αυλού του καθετήρα ή ανοίγματός του. Να διαθέτει σύστημα για την ελαχιστοποίηση έκθεσης σε αίμα. Να διαθέτει βαλβίδα κλεισίματος από σιλικόνη με προστατευτικό κάλυμμα.Να διαθέτει ενσωματωμένη ακτινοσκιερή γραμμή, ώστε να μην υπάρχει διασπορά βαρίου στην κυκλοφορία του αίματος του ασθενή. Να διαθέτει σύνδεσμο Luer Lock που να επιτρέπει τόσο την στερέωση και την διατήρηση του καθετήρα στη σωστή θέση όσο και τη σύνδεση του σε άλλη συσκευή.Να έχει G20 διάμετρο και μήκος 45 mm. Να έχει εσωτερική διάμετρο καθετήρα περίπου 0,75mm και εξωτερική περίπου 1.00mm. Να παρέχει ροή περίπου 57 ml/min. Να είναι latex free και χωρίς φθαλικές ενώσεις. Να συμμορφώνεται σύμφωνα με ΕN ISO 10993. Να είναι αποστειρωμένο με ΕΟ, σύμφωνα με ΕN ISO 11135. Να έχει περάσει δοκιμές διαρροής στα 3 bar για 30". Να έχει περάσει δοκιμές πρόσφυσης μεταξύ καθετήρα-κόμβου και βελόνας-κόμβου. Να είναι κατηγορίας Ila και να είναι συσκευασμένο και αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.