ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

1. Το τονόμετρο θα πρέπει να είναι φορητό, σύγχρονης τεχνολογίας, εργονομικού σχεδιασμού και κατάλληλο για τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (IOP).
2. Να διαθέτει τεχνολογία Gravity Offset για τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης με περιορισμένη ανάγκη βαθμονόμησης.
3. Να διαθέτει τεχνολογία αισθητήρα Micro Strain Gauge σε συνδυασμό με ειδικό αλγόριθμο επεξεργασίας, για την παροχή επαναλήψιμων μετρήσεων.
4. Να διαθέτει εύρος μέτρησης ενδοφθάλμιας πίεσης από 5 έως 60 mmHg.
5. Η ακρίβεια μέτρησης να είναι ±2 mmHg, σε σύγκριση με το τονόμετρο Goldmann, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή.
6. Να διαθέτει αισθητήρα μέτρησης διαμέτρου 1,0 mm.
7. Να διαθέτει ευανάγνωστη ενσωματωμένη οθόνη LCD για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
8. Να διαθέτει εργονομική κατασκευή, κατάλληλη για χρήση τόσο με το δεξί όσο και με το αριστερό χέρι.
9. Να διαθέτει σύστημα οπτικής στόχευσης με γραμμές ευθυγράμμισης, για τη διευκόλυνση της κεντραρισμένης και κάθετης τοποθέτησης ως προς τον κερατοειδή.
10. Να παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων με τον εξεταζόμενο σε διαφορετικές θέσεις.
11. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης έως εννέα (9) μετρήσεων και αυτόματου υπολογισμού του μέσου όρου τους.
12. Να διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία υπολογισμού της ενδοφθάλμιας πίεσης με βάση το πάχος του κερατοειδούς.
13. Το βάρος της συσκευής να είναι περίπου 85 g, για την εύκολη μεταφορά και χρήση της.
14. Να λειτουργεί με μπαταρία λιθίου τάσης 3,6 V.
15. Να διαθέτει προστατευτική θήκη μεταφοράς και ιμάντα ασφαλείας.
16. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης.
